1、什么叫衬度？什么叫二次电子和背散射电子？它们在显示表面形貌衬度和成分衬度时，各有什么特点? 请问下图(1)(2)(3)分别是什么图像?从图中能够获得什么信息？

（1）衬度：即对比度，C = （Smax−Smin）／Smax （S 为检测信号强度）, 包括形貌衬度、成分衬度、电位衬度、晶体衬度等。

（2）二次电子和背散射电子：二次电子（次级电子）是被入射电子轰击出的样品核外电子， 能量较低，一般小于 50eV；背散射电子是被固体样品中原子反射回来的一部分入射电子， 分为弹性或非弹性背散射电子，能量较高，不变化或约等于入射电子能量。二次电子像主要利用形貌衬度，主要用于观察微观形貌，出射深度较小，能量较低， 分辨率较高，接收效率较好，信噪比高； 而背散射电子像主要利用成分衬度，主要用于检测元素组成及成分，出射深度较大，能 量较高，分辨率较低，接收效率较差，信噪比较差。

（3）图 1 是二次电子形貌衬度成像，可以通过外观颜色粗略判断 ab 区域的不同，可观察微观形貌；图 2、图 3 是背散射电子成分衬度图谱，可以具体地得出 a、b 区域的元素成分差异，其中 a 以 Fe 为主，b 以 Ti、O 为主。

2、试比较扫描电镜、透射电镜以及光学显微镜的成像原理有何异同？各自的分辨率是怎样的？为什么 SEM 和 TEM 必须在高真空条件下工作？请列出尽可能多的原因。

（1）OM 成像原理：利用几何光学成像原理进行成像 SEM 成像原理:利用高能量电子束轰击样品表面，激发出样品表面的各种物理信号，再 利用不同的信号探测器接受物理信号转换为图像信息。 TEM 成像原理：由电子枪发射出来的电子，在阳极加速电压的作用下，经过聚光镜（2、 3 个电磁透镜）会聚为电子束照明样品。穿过样品的电子携带了样品本身的结构信息，经物 镜、中间镜和投影镜的接力聚焦放大最终以图像或衍射谱的形式显示于荧光屏上。

（2）光学显微镜分辨率：可见光 200nm，紫外光 100nm； 扫描电镜分辨率：二次电子像 3~10nm,背散射电子像 10~200nm； 透射电镜分辨率：点 0.35nm，晶格 0.1~0.2nm；

（3）防止空气分子对电子散射，导致电子束不能良好聚焦；避免与空气碰撞后 电子能量的损失；避免对样品表面的氧化；如果管内的残余气体分子与高速电子碰撞，会产生电离放电和散射电子引起电子束的不稳定性，增加像差，缩短灯丝寿命

3、SEM 和 TEM 各自用什么样的衬度原理进行成像的？并简述各自的特点？并比较 SEM 和 TEM 在样品制备以及微纳电子器件应用方面的差异。

（1）SEM：二次电子主要是形貌衬度、背散射电子主要是成分衬度； TEM：质厚衬度、衍射衬度、相位衬度； SEM 加速电压较小，电子束波长较大，分辨率较低，放大倍数较小；TEM 加速电压加大， 电子束波长较小，分辨率和放大倍数较高。

（2）样品制备： TEM:电子的穿透能力很弱，透射电镜往往使用几百千伏的高能量电子束，但依然需要把 样品磨制或者离子减薄或者超薄切片到微纳米量级厚度，放在直径 3mm 的铜网上观察。要不 电子束也打不透，这是基本要求。 SEM:几乎不用制样，直接观察。大多数非导体需要制作导电膜，绝大多数几分钟的搞定， 含水的生物样品需要固定脱水干燥。二者对样品共同要求:固体，尽量干燥，尽量没有油污 染，外形尺寸符合样品室大小要求；应用：SEM 主要用于检测表面及断面形貌及成分；TEM 主要用于检测缺陷及位错、晶格 及其原子排列。

4、利用 TEM 为什么能进行晶体结构分析？对于单晶、多晶和非晶材料的衍射谱（或衍射花 样）各有什么特点？为什么会出现这些差异？并比较它与 X 射线对晶体结构进行分析的异同。

（1）TEM 的电子束透过样品时会发生衍射，携带结构信息成像。

（2）单晶：明锐的衍射斑点，靠近投射电子束的衍射斑点有较高的强度，外侧衍射束的强 度逐渐降低；衍射斑点的间距与晶面距离的倒数成正比；衍射斑点形成规则的几何形状-二维网格。 多晶：参与衍射的晶粒数多时形成同心圆环，参与衍射的晶粒数少时形成同心 圆弧线或衍射斑点。 非晶：电子衍射图只含有一个或两个非常弥散的衍射环。

（3）差异原因：晶体产生衍射的条件和几何关系由衍射方程作出了严格规定，每一个衍射 束对应于一个倒易阵点，所有与反射球面相交的倒易阵点构成了一张电子衍射花样。而多晶 取向完全混乱、非晶没有整齐的晶格结构。

（4）X 射线衍射是周期排列的晶体原子对 X 射线的相干散射在特定方向的相长干涉现象。二者都遵循衍射与消光规律，衍射花样几何特征相似。但电子衍射是物质波且产生多次散射，穿透能力有限，较多用于研究微晶、表面和薄膜晶体；而 X 射线更多表现出波的特性，能准确地测定晶胞参数